Приложение № 2

к Тендерной   документации

Техническая спецификация

| № лота | Наименование товара | Ед. изм. | Кол-во | Краткая характеристика | Техническая спецификация | Техническая спецификация на казахском языке |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Аппарат высокопоточной кислородной терапии (Высокопоточный дыхательный увлажнитель с подогревом O2Flo) | шт | 6 | Высокопоточный подогреваемый дыхательный увлажнитель для проведения высокопоточной назальной кислородной терапии. Характеристики: - Аппарат оснащен LCD дисплеем. - Диапазон скорости потока от 2 до 60 л/в мин; - Максимальная скорость потока: 60 л/в мин; - Настройки скорости потока: - В режиме для взрослых (высокий поток) 10-60 л/в мин (шаг регулировки - 1 л/в мин); - В режиме для детей (низкий поток) 2-25 л/в мин (шаг регулировки – 1 л/в мин); - Настройки температуры: 31°С-37°С (±2°C) (шаг регулировки – 1°С); - Влажность потока: - >33мг/л при температуре 37°С; - >12мг/л при температуре 31°~36°С; - FiO2: от 21 до 95% (±5%); - Источник питания: 100-240V 50/60Гц; - Уровень шума: ≤50dB; - Время нагрева потока: ~6 мин до 37°С при скорости потока 60 л/в мин; - Размер: 243мм x 220мм x 170мм; - Вес: до 2,8±0,2 кг. Особенности: - Легкость в использовании и быстрый старт; - Встроенный датчик кислорода; - Отражение в режиме реального времени FiO2; - Обеспечение безопасности пациента путем возможности установки верхнего и нижнего лимита концентрации кислорода при превышении которых срабатывает сигнал тревоги; - Не требует компрессора; - Наличие детского и взрослого режима; - Наличие функции регулировки температуры потока от 31 до 37°С (±2°C) с шагом регулировки 1°С; - Наличие функции регулировки скорости потока от 2 до 60 л/в мин с шагом регулировки 1 л/в мин; - Не требует стерилизации после использования; - Оснащается сменным фильтром; - Возможность подключения внешнего источника воды и автоматического наполнения камеры увлажнителя; - Наличие датчика уровня воды; - Наличие сигнала тревоги при снижении уровня воды до середины призмы в камере увлажнителя для возможности замены источника воды до ее окончания; - Наличие датчика камеры увлажнителя; - Наличие сигнала тревоги при блокировке потока; - Наличие встроенной памяти и слота для SD карты для записи действий и истории использования. - Соответствие стандарту IEC/EN 60601 - Наличие сертификата EC 93/42/EEC - Соответствие производства стандарту EN ISO 13485 | Высокопоточный подогреваемый дыхательный увлажнитель для проведения высокопоточной назальной кислородной терапии. Характеристики: - Аппарат оснащен LCD дисплеем. - Диапазон скорости потока от 2 до 60 л/в мин; - Максимальная скорость потока: 60 л/в мин; - Настройки скорости потока: - В режиме для взрослых (высокий поток) 10-60 л/в мин (шаг регулировки - 1 л/в мин); - В режиме для детей (низкий поток) 2-25 л/в мин (шаг регулировки – 1 л/в мин); - Настройки температуры: 31°С-37°С (±2°C) (шаг регулировки – 1°С); - Влажность потока: - >33мг/л при температуре 37°С; - >12мг/л при температуре 31°~36°С; - FiO2: от 21 до 95% (±5%); - Источник питания: 100-240V 50/60Гц; - Уровень шума: ≤50dB; - Время нагрева потока: ~6 мин до 37°С при скорости потока 60 л/в мин; - Размер: 243мм x 220мм x 170мм; - Вес: до 2,8±0,2 кг. Особенности: - Легкость в использовании и быстрый старт; - Встроенный датчик кислорода; - Отражение в режиме реального времени FiO2; - Обеспечение безопасности пациента путем возможности установки верхнего и нижнего лимита концентрации кислорода при превышении которых срабатывает сигнал тревоги; - Не требует компрессора; - Наличие детского и взрослого режима; - Наличие функции регулировки температуры потока от 31 до 37°С (±2°C) с шагом регулировки 1°С; - Наличие функции регулировки скорости потока от 2 до 60 л/в мин с шагом регулировки 1 л/в мин; - Не требует стерилизации после использования; - Оснащается сменным фильтром; - Возможность подключения внешнего источника воды и автоматического наполнения камеры увлажнителя; - Наличие датчика уровня воды; - Наличие сигнала тревоги при снижении уровня воды до середины призмы в камере увлажнителя для возможности замены источника воды до ее окончания; - Наличие датчика камеры увлажнителя; - Наличие сигнала тревоги при блокировке потока; - Наличие встроенной памяти и слота для SD карты для записи действий и истории использования. - Соответствие стандарту IEC/EN 60601 - Наличие сертификата EC 93/42/EEC - Соответствие производства стандарту EN ISO 13485 | Жоғары ағынды мұрынды оттегі терапиясына арналған жоғары ағынды қыздырылған тыныс ылғалдағышы Сипаттамалары: • Құрылғы LCD дисплейімен жабдықталған. • Ағынның жылдамдығы 2-ден 60 л / мин дейін; • Максималды шығын: 60 л / мин; • Ағын жылдамдығының параметрлері: o Ересектер режимінде (жоғары ағын) 10-60 л / мин (реттеу қадамы - 1 л / мин); o Балаларға арналған режимде (аз ағын) 2-25 л / мин (реттеу қадамы - 1 л / мин); • Температура параметрлері: 31 ° C-37 ° C (± 2 ° C) (реттеу қадамы - 1 ° C); • Ылғалдың ағымы: o> 33 мг / л 37 ° C температурада; o> 31 ° ~ 36 ° C температурада 12мг / л; • FiO2: 21-ден 95% -ға дейін (± 5%); • Қуат көзі: 100-240V 50 / 60Hz; • шу деңгейі: ≤50дБ; • Ағынның қыздыру уақыты: ағын жылдамдығы 60 л / мин болғанда ~ 6 мин-ден 37 ° С-қа дейін; • Өлшемі: 243мм х 220мм х 170мм; • Салмағы: 2,8 ± 0,2 кг дейін. Мүмкіндіктер: • Пайдаланудың қарапайымдылығы және тез бастау; • Кіріктірілген оттегі сенсоры; • FiO2 нақты уақыттағы шағылысуы; • науқастың қауіпсіздігін оттегі концентрациясының жоғарғы және төменгі шектерін қою мүмкіндігімен қамтамасыз ету, асып кеткен кезде дабыл қағылады; • Компрессор қажет емес; • балалар мен ересектер режимінің болуы; • 1 ° C реттеу қадамымен ағынның температурасын 31-тен 37 ° C-қа дейін (± 2 ° C) реттеу функциясының болуы; • ағынның жылдамдығын 2-ден 60 л / мин-ға дейін реттеу функциясының болуы реттеу қадамы 1 л / мин; • қолданғаннан кейін зарарсыздандыруды қажет етпейді; • Ауыстырылатын сүзгімен жабдықталған; • Сыртқы су көзін қосу және ылғалдандырғыш камераны автоматты түрде толтыру мүмкіндігі; • су деңгейінің сенсорының болуы; • Ылғалдатқыш камерасында су деңгейі призманың ортасына дейін төмендеген кезде су көзін аяқтағанға дейін ауыстыру мүмкіндігі үшін дабыл сигналының болуы; • Ылғалдатқыш камераның сенсорының болуы; • ағын бұғатталған кезде дабылдың болуы; • әрекеттерді және пайдалану тарихын жазу үшін кірістірілген жадтың және SD карта ұясының болуы. • IEC / EN 60601 стандартына сәйкестік • EC 93/42 / EEC сертификатының болуы • Өндірістің EN ISO 13485 стандартына сәйкестігі |

| Расходные материалы и изнашиваемые узлы: |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Флоуметр (расходомер) кислорода | Расходомер кислорода с возможностью регулировки скорости потока кислорода от 0 до 50 л/в мин. | 1 шт. |
|  | Кислородный шланг | Кислородных шланг стандарта DIN. | 1 шт. |
|  | Кислородная трубка | Кислородная трубка. | 1 шт. |
|  | Сменные фильтры | Сменные фильтры. | 25 шт. |
|  | Кабель | Кабель подключения интегрированного дыхательного контура к прибору. | 1 шт. |
|  | Интегрированный нагреваемый дыхательный контур одноразовый для взрослых | Одноразовый интегрированный нагреваемый дыхательный контур (трубка) для взрослых с встроенным датчиком температуры потока и изолирующим рукавом для предотвращения образования конденсата. | по 6 шт к 1-му (одному) аппарату |
|  | Одноразовая высокопоточная назальная канюля для взрослых. | Одноразовая высокопоточная назальная канюля для взрослых. | по 6 шт к 1-му (одному) аппарату |
|  | Одноразовая камера увлажнителя | Одноразовая камера увлажнителя с трубкой для подключения внешнего источника воды и возможностью автоматического наполнения. | по 6 шт к 1-му (одному) аппарату |

| Требования к условиям эксплуатации | Прибор не должен подвергаться чрезмерной вибрации, воздействию пыли, агрессивных и взрывоопасных газов. Во время работы, прибор должен находиться в горизонтальном положении. Температура: 18 ~ 28°C; Относительная влажность: 15% ~ 93%, без конденсации; Атмосферное давление: 86 ~ 106кПа; Высота: до 2000м над уровнем моря. |
| --- | --- |
| Условия осуществления поставки МТ (в соответствии с ИНКОТЕРМС 2010) |  |
| Срок поставки МТ и место дислокации | Срок поставки – 15 рабочих дней с даты проведения авансового платежа. Срок монтажа – в зависимости от количества и дислокации точек поставки (конечных потребителей). Место поставки: город Талдыкорган ул. Жансугурова 1/15 |
| Условия гарантийного сервисного обслуживания МТ поставщиком, его сервисными центрами в Республике Казахстан либо с привлечением третьих компетентных лиц | Гарантийное сервисное обслуживание МТ37 месяцев. Работы по техническому обслуживанию выполняются в соответствии с требованиями эксплуатационной документации и должны включать в себя: - замену или восстановление отдельных частей МТ в случае заводского брака; - иные указанные в эксплуатационной документации операции, специфические для конкретного типа изделий |

Общие обязательные требования ко всем товарам:

- Поставщик при поставке оборудования обеспечивает его ввод эксплуатацию (с подписанием соответствующего акта).

- Поставщик при поставке оборудования проводит обучение специалистов больницы-заказчика на месте установки МИ.

- Товар должен быть снабжен комплектом технической и эксплуатационной документации с переводом содержания на государственном и русском языке.

- Поставщик обязан вместе с Товаром предоставить сертификат соответствия стандарту IEC/EN 60601.

- Поставщик обязан вместе с Товаром предоставить сертификат соответствия производства стандарту EN ISO 13485.

- Поставщик обязан вместе с Товаром предоставить сертификат EC 93/42/EEC.

Поставщик обязан вместе с Товаром предоставить документ, подтверждающий регистрацию медицинского изделия в Республике Казахстан или заключение (разрешительного документа) уполномоченного органа в области здравоохранения для ввоза на территорию Республики Казахстан в случаях, предусмотренных Кодексом.

И.о. Директора 										Оспанов Б.Ж.